## 応札仕様書
令和 年 月 日
大気汚染監視自動測定装置応札仕様書
徳島県知事 殿
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail
徳島県が行う、大気汚染監視自動測定装置の入札については、次の機種、仕様等で応札します。
機器名 |  |  | メーカー名 |  | 型番 | 個数
１ 下表の仕様等を満たすこと。
種別 | 項目 | 基本性能・条件 |  | 可否欄 | 貴社が納入する製品の仕様 | 判定欄
共通 事項 | 測定機 | 「環境大気常時監視マニュアル第６版(環境省)」（平成22年3月環境省水・大気環境局）で規定されている性能を満たすこと。
「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様(改訂版)(環境省)」に規定するデジタルテレメータ仕様に対応が可能であること。(アナログテレメータ仕様とデジタルテレメータ仕様の同時出力を意味するものではなく、テレメータシステムのアナログからデジタルへの仕様変更時に対応可能な測定機であることを意味する。測定機にオプションボード等の追加で対応可能な場合、そのオプションボード等を測定機関連品として添付すること。)
測定値の伝送出力は直流0～1Vであること。
測定レンジ、電源断、調整中その他の各種状態監視信号を接点信号出力(接点容量：DC50V 0.1A)として有すること。
子局装置から出力される制御信号（リセット、子局停止）の接点信号入力(子局装置の接点容量：DC50V 0.1A)を有すること。
瞬時値及び１時間平均値（浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質については１時間平均値のみで可。）がチャート紙に記録可能であること。
測定機をテレメータ子局装置と接続し、徳島県が設置している「大気常時監視テレメータシステム」より、定時及び随時のデータ収集を可能とすること。
| 設置 | 屋内設置型とすること。
測定機の据付けは「環境大気常時監視マニュアル第６版(環境省)」（平成22年3月環境省水・大気環境局）の規定を満たすように設置すること。
転倒防止のための措置を施すこと。
校正を行う等、測定可能な状態とすること。
| 付属品 | 瞬時値及び１時間平均値（微小粒子状物質については１時間平均値のみで可。）がチャート紙に記録可能な記録計を添付すること。（移動測定車に設置する浮遊粒子状物質自動測定機を除く。）
測定機及び記録計が設置可能な設置架台を添付すること。（移動測定車に設置する浮遊粒子状物質自動測定機を除く。）
測定に必要な周辺装置（試料大気導入管等）を添付すること。
交換が必要な部品及び消耗品(記録計のチャート紙・リボンカセット含む。)１年分を添付すること。
標準付属品(他の付属品と重複するものは除く。)を添付すること。
点検や保守に外部端末(パソコン等)が必要な場合は、その外部端末(専用ソフトウエア等が必要な場合はそれを含む。)を２式添付すること。
個別 事項 | 二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機 | 日本産業規格 JIS B 7952及びJIS B 7954の規定を満たすこと。
測定方法は次のとおりであり、ベータ線源はカーボン14であること。 a 二酸化硫黄 紫外線蛍光法 b 浮遊粒子状物質 ベータ線吸収法
測定値のレンジは次のものを備え、自動及び手動での切替えが可能であること。 a 二酸化硫黄(単位:ppm) 0～0.05、0～0.1、0～0.2、0～0.5 b 浮遊粒子状物質(単位:μg/㎥) 0～1000、0～5000
二酸化硫黄の自動ゼロ校正がゼロガスボンベの接続無しに実施でき、かつその実施日時の設定が可能であること。
既存の子局装置と測定機の接続に準じた接続を行うこと。
| 浮遊粒子状物質自動測定機 | 日本産業規格JIS B 7954の規定を満たすこと。
測定方法はベータ線吸収法であり、ベータ線源はカーボン14であること。
測定値のレンジは0～1000μg/㎥、0～5000μg/㎥を備え、自動及び手動での切替えが可能であること。
設置スペースは概ね幅50cm、奥行50cm程度である。（当該装置又は周囲の他装置のメンテナンス等の作業性に支障がなく、安全に固定できれば、はみ出ても構わない。）
既存の子局装置と測定機の接続に準じた接続を行うこと。
| 窒素酸化物自動測定機 | 測定方法は化学発光法であること。
測定値のレンジは、0～0.1ppm、0～0.2ppm、0～0.5ppm、0～1.0ppmを備え、自動及び手動での切替えが可能であること。
自動ゼロ校正がゼロガスボンベの接続無しに実施でき、かつその実施日時の設定が可能であること。
既存の子局装置と測定機の接続に準じた接続を行うこと。
| 微小粒子状物質測定機 | 微小粒子状物質に係る大気環境基準で規定する、濾過捕集による質量濃度測定方法と等価な値が得られると認められる自動測定機であること。
１時間値の出力が可能であること。
測定方法はベータ線吸収法であり、ベータ線源はカーボン14であること。
測定値のレンジは、0～1,000μg/㎥を備えること。
マイナス値が出力できること。
測定に必要な部品（分粒器、大気温湿センサー、除湿装置、吸引ポンプ及び校正キット等）を添付すること。
既存の子局装置と測定機の接続に準じた接続を行うこと。
試料大気導入管は、既存装置と同じ場所に設置することを原則とし、設置に当たってはワイヤー等で固定し十分な強度をもたせるとともに、局舎の雨漏りが生じないような施工方法とすること。その際、局舎の既存の構造物は流用してよいが、試料大気が通過する部分は新品を使用すること。
| 一酸化炭素自動測定機 | 日本産業規格 JIS B 7951に規定する性能を満たすこと。
測定方法は赤外線吸収方式であること。
計量法で規定する濃度計の型式承認を取得しており、検定を受けることが可能であるもの。
計量法で規定する検定証印又は基準適合証印が付されたものであること。
測定値のレンジは0～5ppm、0～10ppm、0～20ppm、0～50ppmのレンジを備え、自動及び手動の切換が可能であること。
ゼロ校正及びスパン校正が、自動及び手動で行えること。
測定に必要な標準ガス等を添付することとし、下に例を示す。 a 減圧弁2個 b 標準ガス（CO/N2 10L 2級検定付）1本 c 高純度窒素ガス（99.99995%以上）1本
減圧弁から機器間の配管について接続工事を行うこと。既存のものを流用して問題が生じない場合に限り、既存のものを使用してもよい。
既存の子局装置と測定機の接続に準じた接続を行うこと。
２ 特記事項
・受注後速やかに工程表、測定機仕様書、設置図面を各２部を提出すること。 ・設置作業に際し、事前に保健製薬環境センター担当職員と打合せを行うこと。 ・測定機の据付け時に既存の機器その他物件等に損害（局舎の工事の防水不良を原因とするものを含む。）を 与えた場合は、受注者の責任において直ちに修理又は交換を行うこと。 ・設置作業完了報告書（写真を含む。）、取扱説明書及び試験成績書を各２部を添付すること。 ・県（日常点検委託業者を含む。）に対して技術研修を行うこと。また、故障が生じた場合の対応について、 保守体制表を添付すること。 ・保証期間は納入後１年とし、無償で１年点検を実施すること。（部品交換、校正等を含む。） ・納入後１年以内に内部機構に変更を生じた場合には、無償でその部分を取り替えること。 ・受注者は、以降年１回実施する定期点検の対応が可能であること。 ・取り外した既存の大気汚染監視自動測定機は保健製薬環境センター担当職員の指定する場所に運搬すること。
３ 設置場所
仕様書記載のとおり
４ 納入期限
令和８年３月３１日
５ 応札仕様書提出上の注意事項
・応札仕様書を提出する際には、仕様を満たしているかどうかが確認できるカタログ等の添付をしてください。 ・カタログには通し番号（Ａ，Ｂ，Ｃ・・・）を記載し、カタログの該当記載事項には、赤の下線を付け（又は マーカーで塗り）、各ページの上部に付箋を貼ってください。