## 応札仕様書
応札仕様書
令和 年 月 日
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話番号
ファクシミリ
E-mail
徳島県が行う「ロータリーエバポレーターシステム及び冷却水循環装置 一式」の入札については，次のとおり応札します。
応札品目の内容について
ロータリーエバポレーターシステム及び冷却水循環装置 一式
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
機器構成 | ロータリーエバポレーター2台、真空ポンプ1台 又は2台及び冷却水循環装置1台から成ること。
ロータリー エバポレーター | 外形寸法が幅560mmx奥行400mmx高さ1100mm 以内であること（１台あたり）。
手動又は電動で上下するジャッキを有すること。
冷却器が縦型であり、 冷却表面積が0.14m2以上あること。
回転スピードが最大250rpm以上であること。
最大1000mLのナスフラスコを使用できること。
ウォーターバスの温度を40℃以下に 設定可能であること。
真空ポンプ | 外形寸法が幅220mmx奥行350mmx高さ450mm 以内であること（１台あたり）。
ダイヤフラム型真空ポンプであること。
1台の場合は、1台で2台のロータリーエバポレーターの減圧が可能であること。
冷却水循環装置 | 外形寸法が幅370mmx奥行410mmx高さ950mm 以内であること。
1台で2台のロータリーエバポレーターを 冷却できる能力を有すること。
温度を-20℃～室温に設定可能であること。
循環水としてエチレングリコール系不凍液（参考銘柄：ナイブライン）を備えること。
電源 | AC100Vであること。
その他 | 同一メーカー製のロータリーエバポレーター、 真空ポンプ及び冷却水循環装置であること。
溶媒回収機能を備えていること。
真空コントローラーを有すること。
ロータリーエバポレーター2台と真空ポンプ1台 又は2台が、幅1500mm×奥行600mmの 実験台上に収まること。
各機器を正常稼働させるのに 必要な部品等を含むこと。
納 期 ： 令和７年１２月２６日（金）
納品場所 ： 徳島県食肉衛生検査所 ２階 理化学検査室
特記事項
（１）本機器の搬送、搬入、据付、調整、工事及び組立等については受注者で行い、その費用は受注者が負担すること。
（２）本機器の納入の際には、受注者は発注者と十分に協議すること。
（３）納品の際に発生する段ボール、発泡スチロール等は撤去すること。
（４）納品前または納品時に以下を実施すること。実施時期については、本県職員と受注者とで協議すること。
・当所が有するロータリーエバポレーターREN-1VN(SER.NO.88026191、IWAKI)、
N-N(SER.NO.10722793、東京理化器械)及び溶媒回収ユニットを指定の場所へ移動すること。
・移動に際し、当所が有するロータリーエバポレーターREN-1SN(SER.NO.88025174、IWAKI)、
N-N(SER.NO.51440632、東京理化器械)及び真空ポンプが今後も使用できるよう、
冷却水循環装置のホースの繋ぎ替えを実施すること。
これらにかかる費用は受注者が負担すること。