## 応札仕様書
令和 年 月 日
連続自動流れ分析装置応札仕様書
徳島県知事殿
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話番号
ファクリシミリ
E-mail
種別 | 機種名 |  | メーカー名 | 型番 |  | 個数
仕様等
種別 | 項目 | 機能性能・条件 |  | 可否欄 | 当社が納入する製品の仕様 | 判定欄
設置条件 | （１） | 100V、60ヘルツに対応していること
| （２） | 幅2000mm、奥行700mmの範囲に設置できること
分析コンソール | （１） | 気泡分節型連続流れ方式（CFA方式）であること
| （２） | 気泡注入は2～5秒の範囲で可変であること
| （３） | 以下の項目（測定範囲）が測定可能であること ①硝酸態＋亜硝酸態窒素（0.2～20ppm、2～200ppm） ②アンモニア態窒素（0.2～20ppm、2～200ppm） ③リン酸（0.1～10ppm、1～100ppm） ④ケイ酸（1～100ppm、10～1000ppm）
| （４） | 分析器１台で硝酸態＋亜硝酸態窒素とアンモニア態窒素の２項目は同時分析が可能であること
| （５） | 硝酸態窒素の測定にはCu-Cd還元コイル（5回転以上のもの）を使用すること
| （６） | 透析膜を使用して懸濁物質等を除去する機構を有すること
| （７） | 測定光源はダブルビーム方式であること
| （８） | 分析処理速度は１時間あたり45検体以上であること
| （９） | 2M塩化カリウム土壌抽出液を試料として精度よく測定可能であること
オートサンプラー | （１） | 120検体以上セットできること
| （２） | サンプルカップ1000個を付属すること
データ処理装置 | （１） | 機器制御及びデータ解析用ソフトは日本語仕様であること
| （２） | 分析結果はCSVファイルで出力できること
| （３） | パソコンはノート型でOSはWindows11相当以上に対応していること
| （４） | CPUは3.5GHz以上、内部メモリは8GB以上、ストレージ容量はSSD 500GB以上を有すること
| （５） | A4対応のカラーレーザープリンタ（両面印刷可能）を含むこと
２ 設置、保証、その他
項目 | [5 empty] | 可否欄
（１） 設置の日時、場所、工事内容（電気容量の確認、配線、荷重対策）等について県と打合せを行うこと
（２） 装置は耐震、免震の措置を講じた上で、分析可能な状態にセッティングし、動作確認及び精度検査を行うこと なお、精度検査はすべての測定項目について行い、以下の条件を満たすこと ・検量線の決定係数が0.995以上 ・10試料測定し、変動係数（C.V.(%)）が10%以内
（３） 設置作業完了報告書を提出すること
（４） 納入後１年間は無償保証期間とし、通常の使用状況での故障は無償で修理を行うこと
（５） 保証期間満了前に無償で点検を実施すること（消耗品の交換にかかる費用は除く）
（６） 装置の説明、使用方法、点検方法を記載した日本語マニュアル及び操作手順書を各２部提供すること
（７） マニュアル及び操作手順書の内容について納品装置を用いて研修を行うこと研修日時は県と調整すること
（８） 装置の運搬、設置、組み立て、検査に要する費用は納入者が負担すること
（９） 納入等の際に建物等に損傷を与えた場合は、納入者の負担により、現状に戻すこと
（10） 納入後、仕様を満たさないことが判明した場合は無償でその不具合を解決すること
（11） 装置にかかる消耗品・部品が速やかに納品できる体制が10年以上確保されていること
（12） 納入者は装置にかかる技術拠点を国内に複数有し、装置不良時に速やかに専門技術者を派遣できる体制が確保されて いること
３ 仕様書提出上の注意事項
・応札仕様書を提出する際には、仕様を満たしているかどうかが確認できるカタログ等を添付してください。
・カタログには通し番号（A,B,C・・・）を記載し、カタログの当該記載事項には、赤の下線をつけ（またはマーカーで塗り）各ページの上部に付箋を貼ってください。
・カタログに記載のない項目は仕様を満たしている旨についてメーカーの証明書を添付してください。